## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Проектирование и изготовление протезов и ортезов
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Создание модели культи | [6 empty] | 10
1 | Трехмерное сканирование модели культи
|  | И | Сканирование выполнено |  | Сформирована 3D модель культи |  | 1 | 1
|  | И | Сканирование выполнено корректно |  | Отсутствуют неустранимые дефекты модели |  | 1 | 2
|  | И | Модель соответствует образцу |  | Отклонения размеров по каждой из трех осей не более 15% |  | 1 | 1
|  | И | Модель реалистична |  | Максимальное отклонение отношений в парах измерений по осям не более 15% |  | 1 | 1
|  | С | Качество сканирования модели |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | сканирование выполнено с существенными нарушениями
|  |  |  | 1 | сканирование выполнено без существенных нарушений
|  |  |  | 2 | сканирование выполнено без видимых нарушений
|  |  |  | 3 | сканирование выполнено безукоризненно
2 | Обработка модели культи
|  | И | Обработка модели выполнена полностью |  | Устранены все существенные дефекты. Снять 0.1 балла за каждый неустранённый дефект |  | 1 | 1
|  | С | Модель готова к дальнейшему использованию |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | модель имеет существенные дефекты
|  |  |  | 1 | дефекты модели незначительны
|  |  |  | 2 | модель не имеет видимых дефектов
|  |  |  | 3 | модель выполнена безукоризненно
Б | Моделирование и подготовка к изготовлению культеприемной гильзы | [6 empty] | 23
1 | Удаление материала гильзы под культю
|  | И | Стенка, сформированная выборкой модели культи имеет достаточную толщину |  | Толщина стенок от 1.5 до 6.0 мм |  | 1 | 1
|  | И | Стенка, сформированная выборкой модели культи имеет равномерную толщину |  | Разность толщин не более 100% |  | 1 | 1
|  | С | Выборка под модель культи выполнена правильно |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | выборка имеет существенные дефекты
|  |  |  | 1 | выборка имеет несущественные дефекты
|  |  |  | 2 | выборка не имеет видимых дефектов
|  |  |  | 3 | выборка выполнена безукоризненно
2 | Удаление материала гильзы под пальцы
|  | И | Выборка под модуль большого пальца имеет правильную форму |  | Посадочная площадка имеет форму, соответствующую форме крепления модуля большого пальца |  | 1 | 1
|  | И | Расположение большого пальца верное |  | Отклонение от плоскости второго пальца в сторону пятного пальцы внутрь кисти от (-20 до 45 градусов) |  | 1 | 1
|  | И | Выборка под модуль указательного пальца имеет правильную форму |  | Посадочная площадка имеет форму, соответствующую форме крепления модуля указательного пальца |  | 1 | 1
|  | И | Выборка под модуль указательного пальца имеет правильные размеры |  | Размеры выборки соответствуют размерам крепления модуля указательного пальца |  | 1 | 0.75
|  | И | Выборка под модуль среднего пальца имеет правильную форму |  | Посадочная площадка имеет форму, соответствующую форме крепления модуля среднего пальца |  | 1 | 1
|  | И | Выборка под модуль среднего пальца имеет правильные размеры |  | Размеры выборки соответствуют размерам крепления модуля среднего пальца |  | 1 | 0.75
|  | И | Выборка под модуль безымянного пальца имеет правильную форму |  | Посадочная площадка имеет форму, соответствующую форме крепления модуля безымянного пальца |  | 1 | 1
|  | И | Выборка под модуль безымянного пальца имеет правильные размеры |  | Размеры выборки соответствуют размерам крепления модуля безымянного пальца |  | 1 | 0.75
|  | И | Выборка под модуль мизинца имеет правильную форму |  | Посадочная площадка имеет форму, соответствующую форме крепления модуля мизинца |  | 1 | 1
|  | И | Выборка под модуль мизинца имеет правильные размеры |  | Размеры выборки соответствуют размерам крепления модуля мизинца |  | 1 | 0.75
|  | И | Наличие технологического зазора между площадками |  | Между площадками под установку модулей пальцев есть расстояние |  | 1 | 1
|  | И | Размещение проушины для ремешка из комплекта МГД-датчика |  | Размер проушины соответсвует размеру ремешка |  | 1 | 1
|  | С | Выборка материала под крепления модулей пальцев выполнена правильно |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | выборки имеют пересекающиеся полости
|  |  |  | 1 | выборки не имеют пересекающихся полостей
|  |  |  | 2 | выборки не имеют видимых погрешностей
|  |  |  | 3 | выборки выполнены безукоризненно
3 | Модель гильзы подготовлена к печати
|  | И | Модель имеет достаточное количество поддержек |  | Модель имеет достаточное количество поддержек |  | 1 | 1
|  | И | Модель не имеет избыточных поддержек |  | Некоторые поддержки не добавляют прочности, но усложнят очистку модели |  | 1 | 1
|  | С | Поддержки размещены оптимально |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | расположение поддержек не позволит напечатать модель
|  |  |  | 1 | расположение поддержек может позволить напечатать модель
|  |  |  | 2 | расположение поддержек позволит напечатать модель
|  |  |  | 3 | расположение поддержек идеально
4 | Модель сориентирована правильно
|  | И | Модель может быть напечатана полностью |  | Модель не выходит за границы области печати |  | 1 | 1
|  | С | Модель сориентирована оптимально |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | ориентация модели приведёт к погрешностям при печати
|  |  |  | 1 | ориентация модели может позволить выполнить качественную печать
|  |  |  | 2 | ориентация модели позволяет выполнить качественную печать
|  |  |  | 3 | ориентация модели выбрана безукоризненно
В | Обработка культеприемной гильзы | [6 empty] | 7
1 | Обработка гильзы проведена правильно
|  | И | Все поддержки 3Д печати удалены |  | Снять 0,5 за каждую оставленною поддержку |  | 1 | 1.75
|  | И | Поддержки 3Д печати удалены без остатка |  | Снять 0,2 за каждую поддержку, убранную с остатками |  | 1 | 1.75
|  | И | Поддержки 3Д печати удалены без повреждения гильзы |  | Снять 0,2 за повреждение гильзы. Снять всё, если имеется сквозное повреждение |  | 1 | 2
|  | С | Обработка культеприемной гильзы выполнена правильно |  |  |  | 1 | 1.5
|  |  |  | 0 | гильза имеет существенные дефекты
|  |  |  | 1 | гильза имеет несущественные дефекты
|  |  |  | 2 | гильза не имеет видимых дефектов
|  |  |  | 3 | гильза обработана безукоризненно
Г | Сборка бионического протеза | [6 empty] | 20
1 | Пальцы размещены правильно
|  | И | Модуль большого пальца размещён правильно |  | Модуль большого пальца размещён в соответствующей полости и надежно закреплён |  | 2 | 1.5
|  | И | Модуль указательного пальца размещён правильно |  | Модуль указательного пальца размещён в соответствующей полости и надежно закреплён |  | 2 | 0.75
|  | И | Модуль среднего пальца размещён правильно |  | Модуль среднего пальца размещён в соответствующей полости и надежно закреплён |  | 2 | 0.75
|  | И | Модуль безымянного пальца размещён правильно |  | Модуль безымянного пальца размещён в соответствующей полости и надежно закреплён |  | 2 | 0.75
|  | И | Модуль мизинца размещён правильно |  | Модуль мизинца размещён в соответствующей полости и надежно закреплён |  | 2 | 0.75
|  | И | Модули пальцев размещены правильно относительно друг друга |  | Пальцы не соприкасаются и не мешают сгибаться соседним пальцам |  | 2 | 1.75
|  | И | Привод модуля большого пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение привода модуля большого пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Привод модуля указательного пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение привода модуля указательного пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Привод модуля среднего пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение привода модуля среднего пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Привод модуля безымянного пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение привода модуля безымянного пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Привод модуля мизинца подключен правильно |  | Электрическое соединение привода модуля мизинца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | С | Собранный протез имитирует конечность |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | протез выглядит неестественно
|  |  |  | 1 | протез выглядит похоже, но имеются незначительные огрехи
|  |  |  | 2 | протез выглядит похоже
|  |  |  | 3 | протез выглядит идеально
2 | Монтаж электрической схемы выполнен правильно
|  | И | Кнопка подключена |  | Электрическое соединение кнопки выполнено без ошибок |  | 2 | 0.25
|  | И | Модуль вибросигнала подключен правильно |  | Электрическое соединение кнопки и модуля вибросигнала выполнено без ошибок |  | 2 | 0.5
|  | И | Один из ЭМГ-датчиков подключен правильно |  | Электрическое соединение ЭМГ-датчика выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Два ЭМГ-датчика подключены правильно |  | Электрическое соединение ЭМГ-датчиков выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Датчик ОС модуля большого пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение датчика ОС большого пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Датчик ОС модуля указательного пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение датчика ОС указательного пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Датчик ОС модуля среднего пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение датчика ОС среднего пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Датчик ОС модуля безымянного пальца подключен правильно |  | Электрическое соединение датчика ОС безымянного пальца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | И | Датчик ОС модуля мизинца подключен правильно |  | Электрическое соединение датчика ОС мизинца выполнено без ошибок |  | 2 | 0.75
|  | С | Монтаж электрической схемы проведён правильно |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | монтаж проведён с существенными ошибками
|  |  |  | 1 | монтаж проведён без существенных ошибок
|  |  |  | 2 | монтаж проведён без ошибок
|  |  |  | 3 | монтаж проведён идеально
Д | Разработка программного обеспечения системы управления бионического протеза | [6 empty] | 18
1 | Написание программного кода для управления бионическим протезом
|  | И | Программный код предусматривает выполнение основных функций |  | В программном коде реализовано выполнение одного схвата по сигналу с одного ЭМГ-датчика |  | 2 | 2
|  | И | Программный код предусматривает работу с двумя ЭМГ-датчиками |  | В программном коде реализована обработка сигналов с двух ЭМГ-датчиков |  | 2 | 2
|  | И | Программный код предусматривает реализацию нескольких схватов |  | В программном коде реализовано выполнение трех схватов по сигналам с двух ЭМГ-датчиков. Снять 0,5 балла за каждый нереализованный жест |  | 2 | 1
|  | И | Программный код предусматривает анализ углового положения пальцев |  | В программном коде реализовано получение данных об угловом положении пальцев |  | 2 | 1.5
|  | И | Программный код предусматривает обратную связь |  | В программном коде реализовано включение вибрационного модуля на руке оператора при заданном угловом положении двигающихся пальцев |  | 2 | 2
|  | И | Программный код предусматривает перенастройку жестов |  | В программном коде реализовано изменение активного схвата в зависимости от выбранного режима |  | 2 | 2
|  | И | Программный код предусматривает настройку режимов через многофункциональную кнопку |  | В программном коде реализовано изменение режимов работы протеза через многофункциональную кнопку с индикацией . Снять 1 балл, если отсутствует индикация. Снять 0,5 балла, если индикация через светодиод. Если индикация через вибрационный модуль баллы не снимать |  | 2 | 2
|  | И | Реализован режим аварийного разжимания пальцев от кнопки |  | Реализован режим аварийного разжимания пальцев от кнопки |  | 2 | 1
|  | И | Реализована защита от случайного нажатия кнопки |  | Реализована защита от случайного нажатия кнопки длительностью не более 0.5 с |  | 2 | 1
|  | И | Программный код предусматривает изменение скорости работы пальцев |  | В программном коде реализовано изменение скорости сгибания пальцев 100%/60% |  | 2 | 1.5
|  | С | Программный код написан оптимально |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | текст программы написан небрежно, практически не имеет комментариев
|  |  |  | 1 | текст структурирован, имеет содержательные комментарии
|  |  |  | 2 | текст хорошо структурирован, комментарии понятно иллюстрируют программу
|  |  |  | 3 | текс программы написан идеально
Е | Тестирование и настройка работы бионического протеза | [6 empty] | 22
1 | Проверка работы базовых функций бионического протеза
|  | И | Программа успешно откомпилирована и загружена в контроллер |  | Проверяется по работоспособности протеза |  | 2 | 1
|  | И | Большой палец корректно управляется |  | Большой палец совершает управляемые движения в заданном диапазоне |  | 2 | 1
|  | И | Указательный палец корректно управляется |  | Указательный палец совершает управляемые движения в заданном диапазоне |  | 2 | 1
|  | И | Средний палец корректно управляется |  | Средний палец совершает управляемые движения в заданном диапазоне |  | 2 | 1
|  | И | Безымянный палец корректно управляется |  | Безымянный палец совершает управляемые движения в заданном диапазоне |  | 2 | 1
|  | И | Мизинец корректно управляется |  | Мизинец совершает управляемые движения в заданном диапазоне |  | 2 | 1
|  | С | Работа протеза кисти естественна |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | пальцы при сгибании не сталкиваются совершают заданные жесты
|  |  |  | 1 | пальцы при сгибании сталкиваются или не совершают заданных жестов
|  |  |  | 2 | движения кисти плавные и естественные
|  |  |  | 3 | кисть работает идеально
2 | Тестирование работы системы управление бионического протеза
|  | И | Система биоэлектрического управления работает корректно |  | Отсутствуют ложные срабатывания или пропуски управляющих сигналов, подаваемых с управляющих ЭМГ-датчиков |  | 2 | 2
|  | И | Режимы работы протеза правильно настраиваются |  | Действия через кнопку переключают режимы работы протеза. Снять 0,5 балла, если допущены ложные переключения |  | 2 | 2
|  | С | Оператор легко управляет протезом |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | оператор не может выполнить некоторые функции или жесты
|  |  |  | 1 | оператор не испытывает серьёзных трудностей при использовании функций протеза
|  |  |  | 2 | оператор уверенно выполняет все функции протеза
|  |  |  | 3 | оператор легко и быстро управляет протезом в любых режимах
3 | Тестирование работы системы жестов бионического протеза
|  | И | Жест №1 выполняется правильно |  | По сигналу оператора пальцы совершают заданные перемещения, формируя жест №1. Снять 1 балл, если не реализован плавный страт. Снять 0,5 балла, если отсутствует обратная связь |  | 2 | 1.5
|  | И | Жест №2 выполняется правильно |  | По сигналу оператора пальцы совершают заданные перемещения, формируя жест №2. Снять 1 балл, если не реализован плавный страт. Снять 0,5 балла, если отсутствует обратная связь |  | 2 | 1.5
|  | И | Жест №3 выполняется правильно |  | По сигналу оператора пальцы совершают заданные перемещения, формируя жест №3. Снять 1 балл, если не реализован плавный страт. Снять 0,5 балла, если отсутствует обратная связь |  | 2 | 1.5
|  | И | Реализовано два скоростных режима работы пальцев протеза |  | Реализовано два скоростных режима работы пальцев протеза |  | 2 | 1.5
|  | И | Протез работает устойчиво |  | Снять все баллы за п. 2, если допущен нерасчетный перезапуск контроллера |  | 2 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Проектирование модели несложного изделия, изготавливаемого методами аддитивных технологий
2 | Постановка на производство методами аддитивных технологий несложных изделий
3 | Ввод в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем
4 | Написание программного кода с использованием языков программирования; определения и манипулирования данными в базах данных