## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Проектирование и изготовление протезов и ортезоы
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Ж | Изменение программного кода бионического протеза для обеспечения его интерактивной настройки | [6 empty] | 20
1 | Обеспечение связи с ПК через UART
|  | И | Реализован опрос UART |  | При подключении USB кабеля производится опрос UART |  | 4 | 1
|  | И | Использован механизм прерываний |  | Для обнаружения подключения USB кабеля использован механизм прерываний |  | 4 | 2
|  | И | данные через UART принимаются |  | реализован приём и сохранение данных через UART |  | 4 | 1
|  | И | приём данные через UART по прерыванию |  | приём данные через UART выполнен с использованием прерываний |  | 4 | 1
|  | И | данные через UART передаются |  | реализована передача данных через UART |  | 4 | 1
|  | И | передача данных через UART по прерыванию |  | передача данные через UART выполнена с использованием прерываний |  | 4 | 1
2 | Выполнение команд от ПК
|  | И | переход в режим настройки |  | переход в режим настройки производится только при получении соответствующей команды |  | 4 | 1
|  | И | отсутствие реакции на недействительные команды |  | при получении любой команды до перехода в режим "Настройка" действия не производятся |  | 4 | 1
|  | И | изменение шаблона действий по кнопке |  | выполняется команда смены шаблона реакции на кнопку |  | 4 | 1
|  | И | изменение шаблона действий по состоянию ЭМГ-датчиков |  | выполняется команда смены шаблона реакции на ЭМГ-датчики |  | 4 | 1
|  | И | выход из режима настройки |  | выход из режима настройки производится при получении соответствующей команды |  | 4 | 1
3 | Выполнение настройки чувствительности ЭМГ-датчиков
|  | И | Настраивается порог срабатывания реакции на состояние датчика ЭМГ-1 |  | Порог срабатывания изменяется и сохраняется |  | 4 | 1
|  | И | Настраивается порог срабатывания реакции на состояние датчика ЭМГ-2 |  | Порог срабатывания изменяется и сохраняется |  | 4 | 1
4 | Выполнение настройки шаблона реакции на кнопки
|  | И | Шаблон настраивается |  | параметры шаблона изменяются и сохраняются |  | 4 | 1
5 | Выполнение настройки шаблона реакции на ЭМГ-датчики
|  | И | Шаблон настраивается |  | параметры шаблона изменяются и сохраняются |  | 4 | 1
|  | И |  |  |  |  | 4 | 1
6 | Трансляция статуса протеза | [5 empty] | 4 | 1
|  | И | Данные о текущем шаблоне реакции на кнопки передаются |  | данные о текущем шаблоне передаются на ПК |  | 4 | 1
|  | И | Данные о текущем шаблоне реакции на ЭМГ-датчики передаются |  | данные о текущем шаблоне передаются на ПК |  | 4 | 1
7 | Качество программного кода
|  | С | Взаимодействие с ПК реализовано оптимально |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | взаимодействие не рееализовано
|  |  |  | 1 | реализованы отдельные функции
|  |  |  | 2 | реализовано большинство функций
|  |  |  | 3 | реализованы все функции
|  | С | Программный код оптимален |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | не использованы прерывания, пользовательские функции и без ООП
|  |  |  | 1 | в коде используются пользовательские функции
|  |  |  | 2 | Код написан с использованием ООП или исполбьзуются прерывания
|  |  |  | 3 | В коде используются пользовательские функции, прерывания, ООП
З | Создание программного модуля для интерактивного управления настройками бионического протеза | [6 empty] | 20
1 | Обеспечение связи с ПК через UART
|  | И | Реализован опрос UART |  | При подключении USB кабеля производится опрос UART |  | 4 | 1
|  | И | Использован механизм прерываний |  | Для обнаружения подключения USB кабеля использован механизм прерываний |  | 4 | 2
|  | И | данные через UART принимаются |  | реализован приём и сохранение данных через UART |  | 4 | 1
|  | И | приём данные через UART по прерыванию |  | приём данные через UART выполнен с использованием прерываний |  | 4 | 1
|  | И | данные через UART передаются |  | реализована передача данных через UART |  | 4 | 1
|  | И | передача данных через UART по прерыванию |  | передача данные через UART выполнена с использованием прерываний |  | 4 | 1
2 | Передача команд на протез
|  | И | перевод в режим настройки |  | Переход протеза в режим настройки происходит при подаче соответствующей команды |  | 4 | 1
|  | И | индикация режима "Настройка" |  | при получении подтверждения от протеза о переходе в режим "Настройка" в интерфейсе отображается этот факт |  | 4 | 1
|  | И | изменение шаблона действий по кнопке |  | при выполнении протезом команды на смену шаблона реакции на кнопку, данные о текущем шаблоне обновляются и сохраняются |  | 4 | 1
|  | И | изменение шаблона действий по состоянию ЭМГ-датчиков |  | при получении подтверждения смены протезом шаблона реакции ЭМГ-датчик, данные о текущем шаблоне обновляются и сохраняются |  | 4 | 1
|  | И | выход из режима настройки |  | При подтверждении протезом выхода из режима настройки интерфейс отображает этот факт |  | 4 | 1
3 | Выполнение настройки чувствительности ЭМГ-датчиков
|  | И | Настраивается порог срабатывания реакции на состояние датчика ЭМГ-1 |  | Порог срабатывания изменяется и данные отображаются в интерфейсе |  | 4 | 1
|  | И | Настраивается порог срабатывания реакции на состояние датчика ЭМГ-2 |  | Порог срабатывания изменяется и данные отображаются в интерфейсе |  | 4 | 1
4 | Выполнение настройки шаблона реакции на кнопки
|  | И | Шаблон настраивается |  | параметры шаблона изменяются и отображаются в интерфейсе |  | 4 | 1
5 | Выполнение настройки шаблона реакции на ЭМГ-датчики
|  | И | Шаблон настраивается |  | параметры шаблона изменяются и отображаются в интерфейсе |  | 4 | 1
|  | И |  |  |  |  | 4 | 1
6 | Отображение статуса протеза | [5 empty] | 4 | 1
|  | И | Данные о текущем шаблоне реакции на кнопки отображаются |  | данные о текущем шаблоне отображаются в интерфейсе |  | 4 | 1
|  | И | Данные о текущем шаблоне реакции на ЭМГ-датчики отображаются |  | данные о текущем шаблоне отображаются в интерфейсе |  | 4 | 1
7 | Качество программного кода
|  | С | Взаимодействие с протезом реализовано оптимально |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | взаимодействие не рееализовано
|  |  |  | 1 | реализованы отдельные функции
|  |  |  | 2 | реализовано большинство функций
|  |  |  | 3 | реализованы все функции
|  | С | Программный код оптимален |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | не использованы прерывания, пользовательские функции и без ООП
|  |  |  | 1 | в коде используются пользовательские функции
|  |  |  | 2 | Код написан с использованием ООП или исполбьзуются прерывания
|  |  |  | 3 | В коде используются пользовательские функции, прерывания, ООП
[5 empty] | Итого |  |  | 40

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Проектирование модели несложного изделия, изготавливаемого методами аддитивных технологий
2 | Постановка на производство методами аддитивных технологий несложных изделий
3 | Ввод в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем
4 | Написание программного кода с использованием языков программирования; определения и манипулирования данными в базах данных