## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Наименование региона 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Лабораторный медицинский анализ
Наименование квалификации
Шифр КОД
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований | [6 empty] | 10
А1 | Регистрация поступившего в лабораторию материала для исследования
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Приготовить рабочее место: в соответствии с требованием сан-дез режима: емкость с дезинфицирующим раствором, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором, кювета с марлей протитанная дезраствором |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.4
|  | И | Приготовить рабочее место в соответствии с методикой исследования: журналы, канцтовары. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.2
|  | И | Корректная оценка качества поступившего в лабораторию биоматериала. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 1
|  | И | Корректный перенос данных пациента из направления в журнал регистрации медицинских лабораторных исследований. Корректное оформление и грамотная формулировка отказа в исследовании материала в случае его несоответствия. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.5
|  | И | Завершение работы: приведение рабочего места в порядок. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Завершение работы: утилизация средств защиты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
А2 | Провести комплекс мероприятий по предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте
|  | И | Подготовить рабочее место. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Продемонстрировать комплекс мероприятий по устранению аварийной ситуации. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Завершить работу, приведение рабочего места в порядок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Умение организовывать свою деятельность. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
А3 | Приготовление дезинфицирующего раствора
|  | И | Изучить инструкцию по применению дезинфицирующего средства и задание. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Рассчитать объем / количество (мл, г, таблетки) дезинфицирующего средства для приготовления рабочего раствора. Представить результаты расчетов экспертам. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Подготовить рабочее место для приготовления раствора дезинфицирующего средства |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.5
|  | И | Приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Оформить бланк, указав в бланке название средства |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав концентрацию |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав дату изготовления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав срок годности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформить бланк, указав ФИО лица приготовившего раствор с подписью. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Завершить работу. Убрать использованную посуду и дез. средства. Привести в порядок рабочее место. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 1 | 0.3
Б | Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 40
Б1 | Приготовление нативного препарата из предложенного биологического материала, участие в контроле качества
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Подготовить рабочее место для получения осадка мочи: две центрифужные пробирки; штатив для пробирок; маркер; образец мочи; центрифуга. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 0.5
|  | И | Промаркировать пробирку. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Перемешать мочу путем взбалтывания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Налить в пробирку примерно10-12 мл мочи,не доходя 1,0-1,5 см до широкого края пробирки. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Выбрать уравновешивающий раствор в объеме, соответствующий объему предложенной жидкости.Установить пробирки в штатив для пробирок. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Открыть крышку центрифуги и установить пробирки с биоматериалом и уравновешивающим раствором в диаметрально противоположные гнезда пробиркодержателя центрифуги. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено/Вычесть баллы и остановить работу, если допущена грубая ошибка |  | 2 | 0.2
|  | И | Закрыть крышку. При этом должен быть слышен "щелчок" блокирующего устройства. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | Включить центрифугу нажатием на кнопку «СЕТЬ» на панели управления. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | Установить заданный режим центрифугирования (скорость вращения 1000 об/мин., время центрифугирования 5 мин.). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Нажать на кнопку старт центрифугирования. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | По истечении заданного времени центрифуга остановится автоматически. Выключить питание с помощью сетевого выключателя. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | После полной остановки ротора открыть крышку центрифуги.Вынуть пробирки и установить их в штатив.Закрыть крышку центрифуги. |  | Вычесть все баллы, если выполнено не верно. |  | 2 | 0.1
|  | И | Подготовить рабочее место для приготовления нативного препарата: дозатор с наконечниками или пластмассовая пипетка; предметные стекла; покровные стекла; маркер; вода в стакане. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 0.5
|  | И | Промаркировать предметное стекло. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Не взбалтывая осадок, быстрым движением наклонить пробирку и слить надосадочную мочу в емкость, оставляя только осадок. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. При взбалтывании осадка, вычесть все баллы. |  | 2 | 0.5
|  | И | Перемешать (суспензировать) осадок мочи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Поместить каплю осадка мочи на предметное стекло и накрыть покровным стеклом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Правильность приготовления нативного препарата. В правильно приготовленном препарате не должно быть пузырьков воздуха и избыток жидкости не должен выходить за пределы покровного стекла. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Завершение работы: утилизация средств защиты и отработанного материала, приведение рабочего места в порядок, обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 0.3
Б2 | Проведение гематологического исследования, приготовление тонкого мазка
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Подготовить рабочее место: емкость с дезинфицирующим раствором, спрей с дезраствором, дозаторы необходимого объема, наконечники, предметные стекла, шпатель для растяжки мазка, спиртовые салфетки (ветошь), карандаш для маркировки мазка, штатив, исследуемый биоматериал. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 1
|  | И | Поместить каплю цельной крови диаметром 2-3 мм на предметное стекло. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Расположить шлифованное стекло на предметное под углом 45 градусов перед каплей, затем сдвинуть его назад так, чтобы оно коснулось крови, и капля растеклась по краю шлифованного стекла. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.7
|  | И | Сделать мазок быстрым, уверенным, легким движением, равномерно распределяя кровь от начала до конца предметного стекла. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Мазок крови должен быть тонким, равномерным, не доходить до конца и краев предметного стекла, заканчиваться бахромчатым краем. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 2
|  | И | Высохший на воздухе мазок крови промаркировать (простым карандашом), указывая фамилию, инициалы пациента и дату. |  | Вычесть 0,5 баллов за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 1
|  | И | Оценить качество приготовленных мазков. Наиболее качественно приготовленные мазки представить экспертам для оценки. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.7
|  | И | Завершение работы. Убрать дозатор, чистые наконечники, неиспользованные предметные и шлифованные стекла, карандаш для маркировки мазка. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Поместить отработанные материалы (использованные наконечники, пробирки с биоматериалом, использованные предметные и шлифованные стекла, медицинские перчатки) в емкость с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Завершение работы:приведение рабочего места в порядок, |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
Б3 | Определение биохимического показателя методом по конечной точке на полуавтоматическом анализаторе в исследуемом образце
|  | И | Ознакомление с инструкциями по проведению исследования. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Корректное составление схемы исследования с указанием анализируемых образцов, объема рабочего реагента, объема образцов с указанием единиц обьема. |  | Вычесть 0,2 балла за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 2
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка биохимического анализатора для работы (за 10 минут до измерения включение тумблера аппарата) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | И | Подготовка рабочего места: дозаторов необходимого объема на штативе, наконечников необходимого объема в штативах, штатива с боросиликатными пробирками, набора реагентов с калибратором, центрифужной пробирки для приготовления рабочего реагента, контрольного образца, исследуемого образца , дистиллированной воды, емкости с дезинфицирующим раствором для утилизации отработанного материала, маркера, песочных часов на 5 минут, калькулятора для расчета. |  | Вычесть 0,2 балла за любой отсутствующий элемент |  | 2 | 2
|  | И | Маркировка пробирок в соответствии со схемой исследования |  | Вычесть 0,2 балла за отсутствующий или неправильный элемент |  | 2 | 0.8
|  | И | Внести в пробирки необходимый объем рабочего реагента в соответствии со схемой исследования |  | Вычесть 0,3 балла за неправильно выполненный элемент |  | 2 | 1.5
|  | И | Внести необходимый объем образцов в пробирки в соответствии со схемой исследования. |  | Вычесть 0,2 балла за неправильно выполненный элемент |  | 2 | 2
|  | И | Перемешивать, используя дозатор, при внесении каждой пробы. |  | Вычесть 0,2 балла за неправильно выполненный элемент |  | 2 | 1
|  | И | Инкубировать в течение указанного времени при указанной в инструкции температуре. |  | Вычесть 0,5 балла за неправильно выполненный элемент |  | 2 | 1
|  | И | Аспирировать в аппарат дистиллированную воду |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе холостой пробы (бланка) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе калибровочного образца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе контрольного образца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | Провести измерение на анализаторе исследуемого образца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.5
|  | И | После завершения измерений промыть анализатор дистиллированной водой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Выйти из программы. Выключить аппарат. |  | Вычесть 0,2 балл за отсуствующий элемент |  | 2 | 0.4
|  | И | Корректное внесение результата измерения исследуемого образца в бланк анализа |  | Вычесть 0,3 балла за отсуствующий элемент или неправильный элемент |  | 2 | 1.5
|  | И | Оценка экспертами полученного результата в контрольном образце |  | Вычитать по 0,5 балла, в зависимости от значения полученного результата |  | 2 | 1.6
|  | И | Оценка экспертами полученного результата в исследуемом образце. |  | Вычитать по 0,5 балла, в зависимости от значения полученного результата |  | 2 | 1.6
|  | И | Завершение работы с соблюдением техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима: утилизация использованных материалов в емкость с дезинфицирующим раствором во время проведения исследования и по окончании,приведение рабочего места в порядок, утилизация средств индивидуальной защиты |  | Вычесть 0,2 балла за отсуствующий элемент |  | 2 | 1
|  | И | Рациональное использование времени и расходных материалов. |  | Вычесть 0,4 балла за отсуствующий элемент |  | 2 | 0.8
В | Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 10
В1 | Посев микроорганизмов в столбик агара для определения сахаралитических свойств
|  | И | Корректно составить схему исследования. Показать схему экспертам. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Надеть СИЗ. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.2
|  | И | Подготовить рабочее место для посева биологического материала на питательную среду (спиртовка, чашки Петри, карандаш по стеклу, скошенный агар с "чистой культурой", пробирка со средой Гисса (опытная и конторльная), штативы, дезраствор, салфетки для обработки стола, бактериологическая петля, спички,емкости с дез.рр, спрей с дез.рр, пинцет). |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 1.5
|  | И | Правильно расположить оснащение в соответствии с техникой безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовкой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
|  | И | Соблюдение требований инфекционной безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Провести маркировку материала |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Посеять с помощью бактериологической петли "чистую культуру" в среду Гисса (опыт и контроль) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно поместить посевы в термостат |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Рациональное использование расходных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Завершение работы: утилизация средств защиты в соответствии в соответствии с требованием сан-дез режима и инфекционной безопасности |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
|  | И | Завершение работы: приведение рабочего места в порядок. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 3 | 0.5
Г | Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории | [6 empty] | 20
Г1 | Проведение микроскопического исследования (общеклинического мазка, подсчет лейкоцитарной формулы, микробиологического препарата и гистологического препарата).
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Приготовить рабочее место для проведения микроскопического исследования: исследуемые препараты, бланки анализа, ручка, счетчик лейкоцитарной формулы, емкость с дезинфицирующим раствором, спирт, иммирсионное масло, безворсовые салфетки, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 1
|  | И | Включить лампу осветителя микроскопа. Установить необходимую яркость лампы при помощи рукоятки регулировки. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Поместить гематологический мазок на предметный столик. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение. Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Прокручивая микрометрический винт, добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Провести подсчет лейкоцитарной формулы гематологического мазка. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, затем протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Поместить микробиологический препарат на предметный столик. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Прокручивая микрометрический винт, добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Провести микроскопическое исследование микробиологического препарата. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, затем протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Поместить гистологический препарат под малое увеличение микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии и ввести его в строго вертикальное положение. |  | Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку |  | 4 | 0.5
|  | И | Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Поворачивая револьвер объектива, установить большое увеличение микроскопа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Определить морфологию ткани (органа) в препарате |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
|  | И | Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследований в бланки анализов. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Выключить лампу осветителя микроскопа. Опустить предметный столик с помощью макрометрического винта. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.2
|  | И | Обработать столик микроскопа спиртом. Обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Правильность дифференцировки видов лейкоцитов. Правильность оценки изменения морфологии лейкоцитов.Правильность оценки изменения морфологии лейкоцитов. |  | Вычесть 0,3 балла за неправильную дифференцировку пачолкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов и 0,4 балла за сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов.Вычесть по 0,25 баллов за каждый критерий оценки морфологии лейкоцитов. |  | 4 | 2
|  | И | Правильность описания микробиологического мазка |  | Вычесть по 0,5 баллов (определение морфологии ткани), 0,5 балла (описание) и 1,0 (определение грампринадлежности) за отсутствующий элемент |  | 4 | 2
|  | И | Правильность описания и определения морфологии ткани (органа) в препарате |  | Вычесть по 1,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание) за отсутствующий элемент |  | 4 | 2
|  | И | Завершение работы. Утилизация средств защиты, приведение рабочего места в порядок. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 4 | 0.3
Д | Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований | [6 empty] | 10
Д1 | Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований - исследование физических факторов (температура,влажность)
|  | И | Изучить инструкцию по эксплуатации прибора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1
|  | И | Подготовить прибор к эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Обозначить точки для замеров по предложенному плану |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Установить прибор для исследования физических факторов в помещении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1
|  | И | Зафиксировать показатели |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Внести полученные показатели в протокол замеров |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Провести обработку результатов анализа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Сравнить результаты исследования с СанПин и сделать заключение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Завершить работу: привести рабочее место в порядок |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 5 | 0.5
Е | Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при судебно-медицинских экспертиз (исследований) | [6 empty] | 10
Е1 | Окраска гистологического среза гематоксилин-эозином, просветление и заключение гистологического среза в оптически прозрачную среду
|  | И | Надеть СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места для депарафинирования (растворитель парафина, спирт, дистиллированная вода.) |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 6 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места для обзорного окрашивания гистологического препарата гематоксилин-эозином (гематоксилин, вода, эозин, спирт, фильтровальная бумага, ветошь, микроскоп) |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 6 | 0.6
|  | И | Подготовка рабочего места для просветления и заключения гистологического среза в оптически прозрачную среду (ксилол, фильтровальная бумага, ветошь, полистирол, покровные стекла, планшет (папка) для размещения гистологических препаратов ). |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 6 | 0.5
|  | И | Провести депарафинирование 2 срезов |  | Вычесть по 0,40 балла за срез, если не выполнено |  | 6 | 0.8
|  | И | Провести окрашивание гематоксилином 2 срезов |  | Вычесть по 0,40 балла за срез , если не выполнено |  | 6 | 0.8
|  | И | Проконтролировать качество окрашивания гематоксилином |  | Вычесть по 0,25 балла за срез, если не выполнено |  | 6 | 0.5
|  | И | Провести окрашивание эозином 2 срезов |  | Вычесть по 0,40 балла за срез , если не выполнено |  | 6 | 0.8
|  | И | Проконтролировать качество окрашивания эозином и выбрать наилучший по качеству срез |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.5
|  | И | Очистить предметное стекло от излишков красителей |  | Вычесть по 0,25 балла за срез, если не выполнено |  | 6 | 0.5
|  | И | Провести просветление выбранного гистологического среза |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.8
|  | И | Провести заключение гистологического среза в оптически прозрачную среду |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.8
|  | И | Пометить предметные стекла с гистологическим срезом в планшет (папку) для дальнейшего диагностического исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.3
|  | И | Оценить качество монтировки, окрашивания, просветления и заключения гистологического препарата, заполнив протокол |  | Вычесть 0,2 балла за оценку качества монтировки, по 0,1 балл за оценку качества окрашивания и просветления |  | 6 | 2
|  | И | Завершить работу: обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором, поместить отработанные материалы в емкость с дезинфицирующим раствором. |  | Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент |  | 6 | 0.3
|  | И | Завершить работу: приведение рабочего места в порядок |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 6 | 0.2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований
2 | Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории
3 | Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории
4 | Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории
5 | Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований
6 | Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при судебно-медицинских экспертиз (исследований)