## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Наименование этапа
| Наименование компетенции |  | Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Измерение конечности пользователя | [6 empty] | 14
1 | Первична обработка модели
|  | И | Экспорт файла выполнен |  | Файл экспортирован в среду моделирования |  | 1 | 2
|  | И | Сформирована каркасная модель |  | Отсутствуют неустранимые дефекты модели |  | 1 | 2
|  | И | Модель сформирована корректно |  | Отсутствуют поверхностные и не соединенные с каркасной моделью артефакты |  | 1 | 2
|  | И | Модель соответствует геометрии конечности пользователя |  | Максимальное отклонение отношений в парах измерений по ширине кисти на уровне пястно-фаланговых суставов не более 10% |  | 1 | 2
|  | С | Качество обработки модели |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | обработка выполнена с существенными нарушениями
|  |  |  | 1 | обработка выполнена без существенных нарушений
|  |  |  | 2 | обработка выполнена без видимых нарушений
|  |  |  | 3 | обработка выполнена безукоризненно
2 | Удаление дефектов модели
|  | И | Обработка модели выполнена полностью |  | Устранены все существенные дефекты. Снять 0.1 балла за каждый не устранённый дефект |  | 1 | 2
|  | С | Модель готова к дальнейшему использованию |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | модель имеет существенные дефекты
|  |  |  | 1 | дефекты модели незначительны
|  |  |  | 2 | модель не имеет видимых дефектов
|  |  |  | 3 | модель выполнена безукоризненно
Б | Проектирование гильзы экзоскелета | [6 empty] | 20
1 | Основание для 3D модели конечности
|  | И | Модель конечности пользователя экспортирована корректно |  | Модель конечности пользователя экспортирована в среду трехмерного моделирования в правильном масштабе |  | 1 | 1
|  | И | Модель конечности функциональна |  | Стенка, сформированная выборкой модели конечности, имеет толщину от 1,5 до 6 мм. |  | 1 | 2
|  | И | Выборка под модель конечности выполнена правильно |  | Выборка под модель конечности выполнена правильно и соответствует конечности пользователя. |  | 1 | 0.8
|  | И | Выборка под крепёжные элементы выполнена правильно |  | Выборка для закладки гаек для крепления модулей приводных систем экзоскелета сформирована корректно. |  | 1 | 0.8
|  | И | Посадочная площадка 1 выполнена корректно |  | Посадочная площадка 1 соответствует форме крепления модулей приводных систем экзоскелета. При оценке конкретные размеры не проверяются. Площадка может как заглубляться, так и выдавливаться из гильзы. |  | 1 | 0.5
|  | И | Посадочная площадка 2 выполнена корректно |  | Посадочная площадка 2 соответствует форме крепления модулей приводных систем экзоскелета. При оценке конкретные размеры не проверяются. Площадка может как заглубляться, так и выдавливаться в гильзу. |  | 1 | 0.5
|  | И | Посадочная площадка 3 выполнена корректно |  | Посадочная площадка 3 соответствует форме крепления модулей приводных систем экзоскелета. При оценке конкретные размеры не проверяются. Площадка может как заглубляться, так и выдавливаться в гильзу. |  | 1 | 0.5
|  | И | Посадочная площадка 4 выполнена корректно |  | Посадочная площадка 4 соответствуют форме крепления модулей приводных систем экзоскелета. При оценке конкретные размеры не проверяются. Площадка может как заглубляться, так и выдавливаться в гильзу. |  | 1 | 0.5
|  | И | На посадочной площадки 1 намечены места расположения отверстий |  | На посадочной площадке 1 намечены места расположения отверстий под винты для крепления модулей приводных систем экзоскелета и для прокладки электрических кабелей системы управления экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | На посадочной площадки 2 намечены места расположения отверстий |  | На посадочной площадки 2 намечены места расположения отверстий под винты для крепления модулей приводных систем экзоскелета и для прокладки электрических кабелей системы управления экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | На посадочной площадки 3 намечены места расположения отверстий |  | На посадочной площадки 3 намечены места расположения отверстий под винты для крепления модулей приводных систем экзоскелета и для прокладки электрических кабелей системы управления экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | На посадочной площадки 4 намечены места расположения отверстий |  | На посадочной площадки 4 намечены места расположения отверстий под винты для крепления модулей приводных систем экзоскелета и для прокладки электрических кабелей системы управления экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | Расположение посадочных площадок анатомически правильное |  | Расположение посадочных площадок обеспечивает анатомически правильное расположение модулей приводных систем экзоскелета. |  | 1 | 1
|  | И | Расположение посадочной площадки 1 технически правильное |  | Расположение посадочной площадки 1 обеспечивает технически правильное (исходя из конструкции экзоскелета) расположение модулей приводных систем экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | Расположение посадочной площадки 2 технически правильное |  | Расположение посадочной площадки 2 обеспечивает технически правильное (исходя из конструкции экзоскелета) расположение модулей приводных систем экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | Расположение посадочной площадки 3 технически правильное |  | Расположение посадочной площадки 3 обеспечивает технически правильное (исходя из конструкции экзоскелета) расположение модулей приводных систем экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | Расположение посадочной площадки 4 технически правильное |  | Расположение посадочной площадки 4 обеспечивает технически правильное (исходя из конструкции экзоскелета) расположение модулей приводных систем экзоскелета. |  | 1 | 0.3
|  | И | Решение для крепления |  | В модели гильзы предусмотрены решения для ее закрепления на конечности пользователя. |  | 1 | 2
|  | С | Модель выполнена без дефектов |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Основание для 3D модели конечности пользователя имеет существенные дефекты
|  |  |  | 1 | Основание для 3D модели конечности пользователя имеет незначительные дефекты
|  |  |  | 2 | Основание в целом подходит для 3D модели конечности пользователя
|  |  |  | 3 | Основание безукоризненно подходит для 3D модели конечности пользователя
2 | Подготовка детали к печати
|  | И | Модель загружена корректно |  | Модель загружена в слайсер, имеет правильный масштаб и ориентирована на столе (не висит в воздухе) |  | 1 | 1
|  | С | Поддержки размещены оптимальным образом |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Размещение поддержек приведёт к погрешностям при печати
|  |  |  | 1 | Размещение поддержек может позволить выполнить качественную печать
|  |  |  | 2 | Размещение поддержек позволяет выполнить качественную печать
|  |  |  | 3 | Размещение поддержек выбрана безукоризненно
|  | И | Модель может быть напечатана полностью |  | Модель не выходит за границы области печати |  | 1 | 1
|  | С | Модель сориентирована оптимально |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | ориентация модели приведёт к погрешностям при печати
|  |  |  | 1 | ориентация модели может позволить выполнить качественную печать
|  |  |  | 2 | ориентация модели позволяет выполнить качественную печать
|  |  |  | 3 | ориентация модели выбрана безукоризненно
В | Изготовление основы экзоскелета | [6 empty] | 11
1 | Обработка основы экзоскелета проведена правильно
|  | И | Все поддержки 3Д печати удалены |  | Снять 0,5 за каждую оставленную поддержку |  | 2 | 1.5
|  | И | Поддержки 3Д печати удалены без остатка |  | Снять 0,2 за каждую поддержку, убранную с остатками |  | 2 | 2
|  | И | Поддержки 3Д печати удалены без повреждения гильзы |  | Снять 0,2 за повреждение гильзы. Снять всё, если имеется сквозное повреждение |  | 2 | 2
|  | И | Выполнена шлифовка гильзы экзоскелета |  |  |  | 2 | 1.5
|  | И | Отверстия подготовлены |  | Подготовлены отверстия под установку крепежных винтов, прокладку электрических кабелей |  | 2 | 0.5
|  | И | Выборки подготовлены |  | Подготовлены выборки под закладку крепежных гаек |  | 2 | 0.5
|  | И | Площадки подготовлены |  | Подготовлены площадки под установку модулей приводных систем. |  | 2 | 0.5
|  | И | Элементы подготовлены |  | Подготовлены элементы для крепления гильзы к конечности пользователя |  | 2 | 0.5
|  | С | Обработка гильзы экзоскелета выполнена правильно |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | деталь имеет существенные дефекты и видимые повреждения(разрывы, оплавления, отрывы наружного слоя материала).
|  |  |  | 1 | деталь имеет несущественные дефекты
|  |  |  | 2 | деталь не имеет видимых дефектов и повреждений
|  |  |  | 3 | деталь обработана безукоризненно
Г | Сборка экзоскелета | [6 empty] | 15
1 | Монтаж электрической схемы выполнен правильно
|  | И | Модули приводных систем размещены правильно |  | Модули приводных систем размещены в соответствующих площадках и закреплены винтами с гайками. При оценке учитывается номер пальца (на своем месте или нет) |  | 3 | 2
|  | И | Подключение электропривода 1 выполнено правильно |  | Электрическое подключение электропривода 1 модуля приводной системы выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение электропривода 2 выполнено правильно |  | Электрическое подключение электропривода 2 модуля приводной системы выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение электропривода 3 выполнено правильно |  | Электрическое подключение электропривода 3 модуля приводной системы выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение электропривода 4 выполнено правильно |  | Электрическое подключение электропривода 4 модуля приводной системы выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение датчика 1 обратной связи выполнено правильно |  | Электрическое подключение датчика 1 обратной связи модулей приводных систем выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение датчика 2 обратной связи выполнено правильно |  | Электрическое подключение датчика 2 обратной связи модулей приводных систем выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение датчика 3 обратной связи выполнено правильно |  | Электрическое подключение датчика 3 обратной связи модулей приводных систем выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение датчика 4 обратной связи выполнено правильно |  | Электрическое подключение датчика 4 обратной связи модулей приводных систем выполнено согласно инструкции |  | 3 | 0.5
|  | И | Подключение кнопки выполнено правильно |  | Электрическое подключение кнопки выполнено согласно инструкции. |  | 3 | 1
|  | И | Подключение электромиографических электродов выполнено правильно |  | Электрическое подключение электромиографических электродов выполнено согласно инструкции. |  | 3 | 1
|  | И | Подключение модуля вибросигнала выполнено правильно |  | Электрическое подключение модуля вибросигнала выполнено согласно инструкции |  | 3 | 2
|  | И | Подключение аккумуляторной батареи выполнено правильно |  | Электрическое подключение аккумуляторной батареи выполнено согласно инструкции |  | 3 | 1
|  | И | Кабельные линии модуля 1 скрыты |  | Кабельные линии модуля 1 приводных систем проложены скрытно с использованием отверстий для прокладки кабельных линий. |  | 3 | 0.5
|  | И | Кабельные линии модуля 2 скрыты |  | Кабельные линии модуля 2 приводных систем проложены скрытно с использованием отверстий для прокладки кабельных линий. |  | 3 | 0.5
|  | И | Кабельные линии модуля 3 скрыты |  | Кабельные линии модуля 3 приводных систем проложены скрытно с использованием отверстий для прокладки кабельных линий. |  | 3 | 0.5
|  | И | Кабельные линии модуля 4 скрыты |  | Кабельные линии модуля 4 приводных систем проложены скрытно с использованием отверстий для прокладки кабельных линий. |  | 3 | 0.5
|  | С | Монтаж электрической схемы проведён правильно |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | монтаж проведён с существенными ошибками
|  |  |  | 1 | монтаж проведён без существенных ошибок
|  |  |  | 2 | монтаж проведён без ошибок
|  |  |  | 3 | монтаж проведён идеально
Д | Программирование экзоскелета для режима реабилитации и механотерапии | [6 empty] | 15
1 | Написание программного кода для режима реабилитации и механотерапии
|  | И | Сегменты конечности работают правильно |  | Выполнение сгибания и разгибания сегментов конечности |  | 4 | 2
|  | И | Сегменты конечности с заданной скоростью работают правильно |  | Выполнения сгибания и разгибания сегментов конечности с задаными скоростями: 60, 100% от максимальной |  | 4 | 2
|  | И | Выдержка паузы между сгибанием и разгибанием сегментов конечности |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Реализация режима остановки с разгибанием сегментов конечности |  | Реализация режима остановки с разгибанием сегмента конечности с помощью длительного удержания кнопки более 6 секунд |  | 4 | 1
|  | И | Цикличность сгибания и разгибания сегментов конечности |  | Сегменты конечности имеют цикличность сгибания и разгибания |  | 4 | 2
|  | И | Запуск и остановка сгибания и разгибания сегментов конечности с использованием кнопки |  | Реализован запуск и остановка процедуры сгибания и разгибания сегментов конечности с использованием кнопки |  | 4 | 2
|  | И | Реализация обратной связи по углу сгибания и разгибания |  | Выполнена реализация обратной связи по углу сгибания и разгибания сегментов конечности |  | 4 | 2
|  | И | Реализация общего временного ограничения длительности сгибания и разгибания |  | Выполнена реализация общего временного ограничения длительности сгибания и разгибания сегментов конечности |  | 4 | 1
|  | С | Программный код написан оптимально |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | текст программы написан небрежно, практически не имеет комментариев
|  |  |  | 1 | текст структурирован, имеет содержательные комментарии
|  |  |  | 2 | текст хорошо структурирован, комментарии понятно иллюстрируют программу
|  |  |  | 3 | текс программы написан идеально
Е | Программирование экзоскелета для повседневного использования в управляемом режиме | [6 empty] | 25
1 | Написание программного кода для повседневного использования в управляемом режиме
|  | И | Переключение режимов |  | Переключение между режимом реабилитации и механотерапии и режимом для повседневного использования и обратно с помощью удержания управляющей кнопки более 8 секунд. |  | 4 | 1
|  | И | Выполнение сгибания по сигналу с ЭМГ-датчика. |  | Выполнение сгибания и разгибания сегмента конечности по сигналу с одного ЭМГ-датчика. |  | 4 | 2
|  | И | Выполнение сгибания по сигналу с двух ЭМГ-датчиков. |  | Выполнение сгибания и разгибания сегмента конечности по сигналу с двух ЭМГ-датчиков. |  | 4 | 2
|  | И | Выполнение сгибания и разгибание конечности |  | Выполнение сгибания и разгибание разогнутого сегмента конечности с помощью удержания управляющей кнопки более 0,5 секунд; |  | 4 | 2
|  | И | Переключение двух шаблонов |  | Последовательное переключение двух шаблонов сгибания и разгибания сегментов конечности с помощью удержания кнопки более 2 секунд. |  | 4 | 2
|  | И | Переключение двух скоростей |  | Последовательное переключение двух скоростей (60% и 100% от максимальной скорости) сгибания и разгибания сегментов конечности с помощью удержания кнопки более 4 секунд. |  | 4 | 2
|  | И | Реализация обратной связи с помощью кнопки |  | Реализация обратной связи по выбранному с помощью кнопки шаблону сгибания и разгибания сегментов конечности с помощью вибрационного модуля (1 сигнал – 1 шаблон, 2 сигнала – 2 шаблон) |  | 4 | 2
|  | И | Реализация обратной связи по достижению временной уставки |  | Реализация обратной связи по достижению временной уставки (когда можно отпустить кнопку для реализации заданной функции) режима переключения шаблона сгибания и разгибания сегментов конечности с помощью вибрационного модуля (короткий вибросигнал длительностью 0,5 секунды) |  | 4 | 2
|  | И | Реализация обратной связи по достижению временной уставки |  | Реализация обратной связи по достижению временной уставки (когда можно отпустить кнопку для реализации заданной функции) режима переключения скорости сгибания и разгибания сегментов конечности с помощью вибрационного модуля (средний вибросигнал длительностью 1,0 секунда). |  | 4 | 2
|  | И | Реализация обратной связипо достижению временной уставки |  | Реализация обратной связи по достижению временной уставки (когда можно отпустить кнопку для реализации заданной функции) переключения режима работы экзоскелета (длинный вибросигнал длительностью 1,5 секунды). |  | 4 | 2
|  | И | Реализация обратной связи |  | Реализация обратной связи по углу сгибания и разгибания сегментов конечности. |  | 4 | 2
|  | И | Реализация временного ограничения сгибания и разгибания |  | Реализация общего временного ограничения длительности сгибания и разгибания сегментов конечности. |  | 4 | 2
|  | С | Программный код написан оптимально |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | текст программы написан небрежно, практически не имеет комментариев
|  |  |  | 1 | текст структурирован, имеет содержательные комментарии
|  |  |  | 2 | текст хорошо структурирован, комментарии понятно иллюстрируют программу
|  |  |  | 3 | текст программы написан идеально
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Проектирование модели несложного изделия, изготавливаемого методами аддитивных технологий
2 | Постановка на производство методами аддитивных технологий несложных изделий
3 | Ввод в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем
4 | Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных