ФОРМУЛЯР

на средства измерительной техники

| На средство измерения: ________________________________________________________________ (полное наименование, тип, модель) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель: ____________________ |  | Маркировка взрывозащиты: ___________________ |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию: ____________________ |
| Цех № _____________ |  | Особые отметки: _______________________________ |  |  |  | Интервал поверки (калибровки): ___________________ |
| Позиция:______________ |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  | Класс точности КТ _____ |  | Предел измерения |  | Единица измерения |
| _________________ |  |  |  | Верхний | Нижний |  |
| Перечень основных Частей комплекта СИ: |  |  |  |  |  |  |
| Результаты поверки и калибровки |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки (калибровки) | Номер протокола | Результаты поверки (калибровки) (годен / не годен) | Дата следующей поверки (калибровки) | Подпись поверителя (калибровщика) |  | Фамилия поверителя (калибровщика) |

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательным приложением формуляра является карта учета ремонта и ТО

Формуляр составил:       _________________            ________________        ___________________

(должность)                                      (подпись)                                (Фамилия И.О.)

Дата составления формуляра    «___» ________________ 20___ г.

Технологическая карта

На капитальный ремонт Манометры, вакуумеры, мановакууммеры, тягомеры, напоромеры показывающие с сигнальным устройством, взрывозащищенного исполнения (группа 2.3)

| 1. Исполнитель |  |  |  | 2. Нормы времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия | Разряд | Группа по электробезопасности | Количество человек | Чел/час |
| Слесарь по КИП и А | 5 | III | 1 | 3,76 |
| 3. Инструменты приспособления | 4. Материалы, ЗИП |  |  | 5. Требования ОТ |
| Набор отверток | Стрелка, механизм |  |  | Соблюдать требования инструкции |
| Набор ключей гаечных | Циферблат, круглое защитное стекло, краска. |  |  | по охране труда для слесаря |
| Плоскогубцы | Прокладки резиновые, фторопластовые, приборное масло, |  |  | по КИП и А по рабочему месту |
| Круглогубцы | Спирт технический, салфетка техническая, |  |  |  |
| Пинцет | Растворитель, наждачная бумага, |  |  |  |
| Струбцинки для удаления стрелки с оси манометра | Указатель задатчика, припой ПОС-61, канифоль |  |  |  |
| Паяльник |  |  |  |  |
|  | 6. Приборы для ремонта, настройки |  |  |  |
|  | Манометр разряжения давления |  |  |  |
|  | Манометр избыточного давления |  |  |  |
|  | Автоматический задатчик давления |  |  |  |
|  | Психометр, Термометр, Лупа часовая, Линейка |  |  |  |
|  | Угольник, Набор резьбовых шаблонов, Микрометры |  |  |  |
|  | Предельные резьбовые калибры, Насос вакуумный |  |  |  |
|  | Насос избыточного давления, Микрометры |  |  |  |
|  | Мегаомметр. Мультиметр |  |  |  |
|  | Устройство для проверки сигнализации |  |  |  |

Карта учета технического обслуживания и ремонта

| Наименование технического устройства |  |  | Заводской номер | Местонахождение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цех |  | Позиция |  |
| № п/п | Вид технического обслуживания (ТО) или ремонта | Содержание выполненных работ |  | Дата выполнения ТО или ремонта | Исполнитель работ |  |  |
|  |  |  |  |  | Фамилия |  | Подпись |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |

ПРОТОКОЛ

№ _____ от ______

Наименование, тип прибора_____________________________________________________

Заводской номер прибора _______________________________________________________

Класс точности прибора ________________________________________________________

Диапазон измерений ___________________________________________________________

Условия поверки_______________________________________________________________

Допускаемая погрешность показаний _____________________________________________

Допускаемая погрешность срабатывания сигнального устройства _____________________

Проверено с применением эталонов: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверено в соответствии: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внешний осмотр ______________________________________________________________

Проведено определение действительных значений физической величины

Результаты измерений:

| Показания поверяемого прибора, (ед.изм.) | Показания эталонного прибора (ед.изм.) |  | Погрешность, (ед.изм.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой ход | Обратный ход | Прямой ход | Обратный ход |

Погрешность срабатывания сигнализирующего устройства:

| Показания поверяемого прибора, (ед.изм.) | Показания эталонного прибора,(ед.изм.) |  | Погрешность срабатывания сигнального устройства, (ед.изм.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой ход | Обратный ход | Прямой ход | Обратный ход |
| Минимальная стрелка |  |  |  |  |
| Максимальная стрелка |  |  |  |  |

Вывод о работоспособности прибора: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверку провел: _________________ /_____________________/

(подпись)                                             (Фамилия И.О.)